3.4.6. Интерференционные приборы

Интерферометр Фабри-Перо - классический спектральный прибор высокого разрешения, теория которого может быть найдена во многих учебниках [44,46]. Он представляет собой плоско-параллельную пластину толщиной d (возможно, воздушную, ограниченную зеркалами с коэффициентом отражения (по интенсивности) R и пропускания T.

Поскольку размеры зеркал, как правило, превышают или сравнимы с расстоянием между ними в спектральном приборе в отличие от интерферометра Фабри-Перо, используемого как резонатор лазера, дифракция не играет заметной роли и аппаратная функция определяется пропусканием интерферометра для монохроматической волны, падающей на интерферометр под определенным углом  к нормали к зеркалам. Это пропускание P(,) рассчитывается как квадрат модуля поля, возникшего в результате интерференции бесконечного числа плоских волн, испытавших различное число отражений от зеркал, отнесенный к интенсивности падающей волны.

P(λ,j)=T2(1−R)2+4Rsin2pβ,                                            (3.76)

где

β=2dcosjλ.                                                          (3.77)

Функция имеет максимумы при целых . Причем изменение  может быть реализовано различными способами.

Стандартная схема спектрометра с интерферометром Фабри-Перо (рис. 3.13-а) состоит из линзы L1, в фокусе которой находится источник света, интерферометра (Ф-П) и рисующего объектива L2, фокальная плоскость которого Y является выходной. Если источник  монохроматический и протяженный, то в плоскоcти Y появляется его изображение, прорезанное интерференционными кольцами (рис. 3.13,b), любой точке Y, отстоящей от оси системы на расстоянии r, соответствует угол =r/F; яркoсть колец в этой точке пропорциональна P(, ); таким образом, здесь изменение  связано с изменением .

Можно поместить диафрагму малого радиуса на оси системы, установить за ней фотоприемник и изменять d, например, путем изменения давления воздуха между зеркалами или путем изменения толщины пьезокерамического распорного кольца между ними, подавая на него растущее напряжение. В этом случае  изменяется при постоянных  и . Если излучение монохроматическое, фотоприемник зарегистрирует аппаратную функцию интерферометра.

Рис. 3.13. а - схема спектрометра с интерферометром Фабри-Перо; b - изображение в плоскости Y

Если же в излучении присутствуют, например, две монохроматические линии, то их максимумы появятся при разных d или при разных , рассчитанных по длине волны одной из линий (рис. 3.14).

| Рис. 3.14. Пропускание интерферометра, освещенного двумя монохроматическими волнами | Различие длин волн двух линий может быть определено с точностью до слагаемого, кратного величине , называемой постоянной интерферометра. Она определяется из условия наложения максимума порядка m для длины волны  на максимум порядка m-1 для + : |
| --- | --- |

Dλ=λ22d.                                                                (3.78)

Это равенство создает условие для естественной градуировки спектрометра. Когда  изменяется на ,  изменяется на 1 и регистрируемая картина начинает периодически повторяться. Поэтому,  какова бы ни была координата выхода системы (время или расстояние на графике или напряжение на керамике), период картины А соответствует интервалу длин волн . В частности, расстояние между двумя линиями в спектре =x/А(j, где j не определено). Это означает, что интерферометр, вообще говоря, не предназначен для исследования спектра с шириной, превосходящей его рабочий диапазон . Если спектр источника шире, необходим прибор предварительной монохроматизации - фильтр или щелевой спектрометр, входную щель которого, как правило, совмещают с выходной плоскостью интерферометра.

Наконец, при освещении интерферометра источником сплошного спектра при постоянных d  и    изменяется из-за изменения длины волны и на выходе возникает "линейчатый" спектр с расстоянием между "линиями" . Разумеется, этого нельзя заметить глазом, но можно зарегистрировать прибором с соответствующим разрешением.

Для оценки ширины аппаратной функции интерферометра заметим, что вблизи целых , где  m+, можно положить sin  . Тогда из (3.76) найдем значение , при котором пропускание  равно 0.5  и получим формулу для ширины пиков:

dβ=1−R2pR,           Dβ=2dβ=1−RpR,                                     (3.79)

или в шкале длин волн:

dλa=Dλ1−RpR.                                                    (3.80)

Малый рабочий диапазон - серьезный недостаток интерферометра. Чтобы расширить рабочий диапазон без потери разрешения, используют мультиплекс, т.е два интерферометра кратных толщин, установленные друг за другом. Тогда разрешение определяется  шириной аппаратной функции  более "толстого" интерферометра, а рабочий диапазон - расстоянием d  более "тонкого". Но такая конструкция очень сложна для юстировки.

Преимущество интерферометра - его большая светосила. Оценим спектральную ширину диафрагмы радиуса r, установленной на оси системы (рис. 3.13,а).

Пусть при =0 имеется максимум порядка m для длины волны 0 2d =m0, а под углом = r/F  - максимум для длин волны 0 : dcosm0). Тогда излучение в интервале  регистрируется одновременно и это вносит аппаратные искажения. Разложив косинус в ряд вблизи =0 и выражая m через d и 0, получаем:

=0()2/2 ,                                                            (3.81)

т.е. зависимость спектральной ширины диафрагмы от ее размеров квадратична, в то время как в щелевом спектрометре- линейна. "Нормальной" можно считать диафрагму, у которой =а,  определенной по (3.80). Оценки показывают, что при одинаковом разрешении и фокусном расстоянии рисующей линзы площадь сканирующей диафрагмы и, следовательно, светосила у интерферометра на 2-3 порядка больше, чем у щелевого прибора.

Фурье-спектрометр - это интерферометр Майкельсона, который освещается исследуемым излучением, одно из зеркал перемещается с постоянной скоростью, а получившаяся на выходе кривая зависимости отсчета фотоприемного устройства от разности хода лучей в плечах интерферометра подвергается Фурье-анализу и тем самым преобразуется в распределение интенсивности по частотам (длинам волн). В некоторых случаях такая сложная методика оказывается более эффективной, чем прямой анализ спектра.

|  | 1. Источник света 2. Фотоприемник 3. Зеркала С.Д.- светоделитель К - компенсатор У - устройство изменения разности хода Л - линзы (не обязательны) |
| --- | --- |
| Рис. 3.15. Оптическая схема Фурье-спектрометра |  |

Основное преимущество Фурье-спектрометра перед другими приборами - более полное использование анализируемого излучения. В каждый момент времени фотоприемник воспринимает излучение во всем исследуемом спектральном диапазоне, чем обеспечивается значительно более высокое соотношение сигнал/шум, чем при последовательном сканировании спектра.

Возможность использования интерферометра для измерения спектра основана на однозначной связи спектра и функции временной корреляции оптического сигнала ( см. 3-13). Можно также описать действие интерферометра на излучение как на совокупность монохроматических волн.

Оптическая схема Фурье-спектрометра, реализованного на основе двухлучевого  интерферометра Майкельсона, приведена на рис. 3.15.

Поток исследуемого излучения делится светоделителем на две волны, которые после прохождения разных оптических путей интерферируют и попадают на фотоприемник.

Результат интерференции для монохроматического излучения есть волна с интенсивностью

I=Q1+Q2+2Q1Q2cos2pDλ,                                          (3.82)

Q - интенсивность волны в плече интерферометра;

 - длина волны излучения;

 - разность хода лучей.

Предположим, что исходная волна делится на равновеликие части, т.е. Q1=Q2=0.5Q, тогда   I=Q1+cos2pDλ.

Если на фотоприемный элемент попадает свет, имеющий спектральное распределение Q(), то  отсчет фотоприемника F() соответствуют сумме отсчетов, вызываемых каждой монохроматической составляющей спектра.

F(D)=λminλmaxQ(λ)P(λ)1+cos2pDλdλ.                                             (3.83)

P() – коэффициент пропорциональности между отсчетом и потоком , падающим на приемник , называемый  чувствительностью фотоприемника.

Разобьем это выражение на сумму двух интегралов.

Обратим внимание, что второе слагаемое равно первому в случае =0. Обозначим первое слагаемое F’(0), а второе- F’():

F''(D)=λminλmaxQ(λ)P(λ)cos2pDλdλ                                          ( 3.84)

Тогда F()=F’()+F’(0)  и F’()=F()-0.5 F(0)  т.к. F(0)=2F’(0).

Кривую F’() называют интерферограммой.

Интерферограмма – это сигнал, регистрируемый в зависимости от изменения оптической разности хода.

Воспользовавшись математическим понятием косинусного преобразования Фурье ,  видим, что интерферограмма есть косинусный Фурье-образ функции Q()P() (ограничение пределов интегрирования в конечных величинах в формуле 3.84  возможно, поскольку функция P() отлична от нуля лишь в некотором диапазоне длин волн max-min).

Проведя операцию обратного Фурье-преобразования Ф-1 интерферограммы и зная кривую чувствительности приемника, можно вычислить спектр:

.             Q(λ)=1P(λ)F−1F'(D).                                                (3.85)

(На самом деле, поскольку мы имеем дело не с полным, а с косинусным Фурье-преобразованием, а они эквивалентны только для симметричных функций, то обратное преобразование восстановит не Q(), a Q()+Q(-), но второе слагаемое нас пока не интересует и в дальнейшем для простоты вычислений будем работать не с косинусным, а с экспоненциальным Фурье-преобразованием).

Таким образом, процесс получения спектра методом Фурье-спектрометра сводится к следующим этапам:

- измерение F() путем регистрации сигнала как функции изменения оптической разности хода;

- экспериментальное определение значения F(0), т.е. регистрация сигнала в точке нулевой разности хода (разность хода в интерферометре будет равна нулю, если оптические длины пути лучей “светоделитель–зеркало” обоих плеч будут равны). Этой точке соответствует абсолютный максимум отсчетов F();

- вычисление обратного преобразования Фурье - выражения F()-0.5 F(0) (выполняется на ЭВМ).

В дальнейшем для простоты положим, что Р()=соnst, будем искать только относительное распределение в спектре J() (так что значение этой константы несущественно), а также для удобства введем новую переменную =1/ - волновое число.

Найдем аппаратную функцию и, следовательно, разрешение Фурье-спектрометра.

Предположим, что прибор освещен монохроматическим светом J()=(-0), тогда согласно (3.84):

F'()=d(s−s0)exp(−i2psD)ds=exp(-i20)  при   1   2.                  (3.86)

Здесь 1, 2 - пределы, в которых изменялась разность хода в процессе эксперимента. Вне этих пределов отсчеты отсутствуют, т.е. F'()=0  вне интервала от 1= -max до     2=max .

Обратное преобразование дает:

J'()=−Dmax2Dmax2exp(i2pDs)⋅exp(−i2pDs0)dD=sinp(s−s0)Dmax2p(s−s0) .                 (3. 87)

Поскольку это - результат освещения прибора монохроматическим излучением, это и есть аппаратная функция Фурье-спектрометра (рис. 3.16 - сплошная линия). Не следует удивляться, что восстановленный спектр в некоторых местах имеет отрицательные интенсивности. Это не реальные интенсивности, а результат вычислений. За интервал разрешения принимается величина , равная расстоянию от 0 до 1, удовлетворяющая условию  =0-1=1/max.

|  | Две спектральные линии считаются разрешенными, если расстояние между ними в шкале волновых чисел не меньше . Разрешаемый интервал длин волн получим, учитывая, что /=/ и то что max = 2L, где L - максимальное перемещение одного из зеркал в процессе эксперимента от положения =0 . dλ=λ22L (3.88) |
| --- | --- |
| Рис. 3.16. Аппаратная функция Фурье-спектрометра |  |

Таким образом, разрешение Фурье-спектрометра зависит от максимальной разности хода в  приборе. Теоретически интерферограмма должна быть симметрична относительно точки =0 (несимметрия говорит о плохой настройке интерферометра) , поэтому обычно сканирование начинают незадолго до точки =0, чтобы только зафиксировать максимум интерферограммы и продолжают до некоторого значения max. Недостаток аппаратной функции заключается в слишком большой высоте вторичных максимумов, которые могут искажать спектр при наличии в нем линий с разной относительной интенсивностью. Причиной осцилляций служат резкие границы интегрирования в (3.87). Осцилляции можно сгладить, если перед вычислением подынтегральное выражение в (3.87) умножить на некоторую функцию А(), плавно спадающую к границам интегрирования, например,  А=1-2/max. Эта операция называется аподизацией, она подавляет осцилляции, хотя и ухудшает разрешение.

Рабочий диапазон прибора естественно ограничен областью спектральной чувствительности фотоприемника, однако неправильная организация регистрации интерферограммы может его существенно сузить, т.е. будет регистрироваться весь исследуемый спектр, но после Фурье-преобразования возникнет эффект, аналогичный "наложению порядков" или появление "лишних" линий, что не позволит правильно интерпретировать спектр. Понять, чем ограничен рабочий диапазон Фурье-спектрометра, проще всего из такого простого рассуждения.

Если требуется исследовать спектр в диапазоне max-min c разрешением  (или max-min с разрешением ), надо зарегистрировать не менее М=(max-min)/  отсчетов независимо от способа регистрации. В щелевом приборе это М положений сканирующей системы, последовательно выводящей на выходную щель участки спектра. В Фурье-спектрометре  определяется полной длиной интерферограммы, а количество снятых на ней отсчетов, т.е. "шаг"  h, т.е. разность хода между точками , в которых снимаются отсчеты, определит полный рабочий диапазон. Математически это следует из того, что к дискретному массиву отсчетов можно применить лишь дискретное Фурье-преобразование, которое восстанавливает периодические функции и, если период окажется меньше спектрального диапазона излучения, попадающего в прибор, тогда и возникает эффект наложения порядков. Строго по выделенному дополнительным фильтром (или чувствительностью приемника, или природой источника) подлежащему исследованию диапазону

 max- min  интервал между отсчетами на интерферограмме следует определять из условия:

h12(smax−smin).                                                    (3.89)

Требование удвоения периода по сравнению с рабочим диапазоном связано с использованием косинусного преобразования Фурье, которое наряду со спектром J() восстанавливает спектр J(-), который также может создавать нежелательный эффект наложения порядков